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附件1

目        录

1、 公司资质：有效营业执照复印件   
2、 法人代表证件，或者授权书/被授权代表人员信息
包括姓名、联系方式、身份证正反面，且盖公章。
3、 项目参数及报价
	报名设备名称（填写注册/备案凭证名称）
	xx

	医疗器械注册证/备案凭证 编号
	xx

	属于第几类医疗器械
	xx

	生产厂商
	XXX公司

	规格/型号
	xx

	单价（元）
	xx

	供货时长（天）
	xx

	主要技术参数（含配置清单）
	

	质保期（年）
	3

	设计使用年限（年）
	x

	是否兼容其他耗材
	□ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。    □ 否。  □无耗材。

	专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格
	1.XXX；2.XXX可附件，□不相关。

	保修价格
	□ 无时限区分：xx万/年。    □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。

	易损件单价（如有）
	可附件



4. 产品材料
4.1 详细技术参数表（含对市场调研参数 响应表）
4.2产品说明书
4.3产品彩页或产品技术白皮书
4.3产品配置清单及选配件清单； 
4.5主要技术优势说明（含与竞品对比分析）
5、商务资料 
5.1产品报价（含主机、选配件、耗材等，可区分标准配置及升级配置）； 
5.2售后服务方案（含保修期限、响应时间、培训计划、软件升级政策等）； 
5.3质保期后年度维保费用报价； 
5.4配套耗材/配件清单及报价（如有）。

6.参数真实性确认函
梧州市中医医院：
我公司（公司全称：____________________）就参与贵单位组
织的“XXX”市场调研活动，郑重承诺如下：
1.我公司提交的所有技术参数、产品资料、资质文件等均为真实、准确、有效的，与所投产品实际性能及医疗器械注册证/产品技术要求内容一致。
2.如后续中标，我公司承诺所供设备的技术参数不低于本次调研填报内容。
3.若发现存在虚假填报、夸大性能或隐瞒重要信息的情况，我公司自愿承担一切法律后果，并接受贵单位取消参与资格、列入不良行为记录等处理。
4.我公司同意贵单位无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查
材料作为贵单位采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。
特此确认。

法定代表人（或授权代表）签字：____________________
公司名称（加盖公章）：____________________
日期：______年____月____日










附件2 说明：如有功能模块不包括在本次预算价格，但能支持后续拓展用，请注明。否则，默认报价包含所有提供的功能软件模块，并实现其功能。
转运呼吸机 需求参数
用途：主要用于ICU危重患者院内、院际间的安全转运，以及院内CT、MRI等检查科室间的床旁转运。需在移动状态下为患者提供持续、稳定、有效的呼吸支持。
1、工作条件：
1.1、操作环境：正常大气压下，温度：10°至40°C;湿度：15至95%;
1.2、电源：220V,50Hz
1.3、内置可充电电池，续航可达75分钟
2、气源：需内置涡轮机，可使用国标氧气瓶作为氧气源。
3、显示屏
彩色液晶多点触控显示屏：屏幕尺寸≥10英寸，满足临床观察所需。全中文操作菜单，可同屏显示四道波形，两道呼吸向量环。
4、通气模式
容量控制模式(A/C VC)、压力控制模式(A/C PC)、压力调节容量控制(A/CPRVC)、持续气道正压通气/压力支持(CPAP/PS)、同步间歇指令通气(SIMV)、同步间歇指令通气(容量控制)(SIMV VC)、同步间歇指令通气(压力控制)(SIMVPC)、双水平气道正压通气、自主呼吸试验(SBT)、NIV无创通气。
5、设置参数
潮气量：20-2000 ml、压力限制7-100 cmH20、呼吸频率：3-120次/分钟、
I:E≤1:9-4:1、PEEP:0-50 cmH20、吸气流量：2-160L/min、最大峰流量：
200L/min、吸气时间：0.25-15s、吸气平台：0-75%吸气时间、流量触发：1.0-9.0L/min、压力触发：(-10~-0.25cmH20)、吸气压力：1-98 cmH20、压力支持水平：0-60 cmH20(自PEEP水平的压力支持)、呼气触发：5-80%峰值流量。
6、功能特性
全自动吸痰程序，包括：吸痰氧合、吸痰待机、氧合(采用100%02)
自主呼吸试验(SBT):机器可帮助医生对病人脱机时进行实时的智能监测，一旦脱机失败，该模式可自动调整到病人脱机前的通气模式
肺力学：P0.1、NIF、肺活量；
常规肺力学测量
辅助压：辅助压力Paux测量范围：-20~120 cm H20,冲洗气流可低流量冲洗辅助压力软管，可关闭。
报警帮助菜单：升音报警、可调档位、自动限值
吸气暂停、呼气暂停
7、报警参数：多种报警参数
8、监测数据及趋势
所有参数趋势监测可存储时间≥72小时
气道压力和流量、、潮气量、分钟通气量、呼吸频率、自主呼吸通气量和频率、吸入氧浓度Fi02、PEEP:PEEPi,PEEPe、顺应性、阻力、浅快呼吸指数RSBI、呼吸力学参数：、吸气负压NIF、气道闭合压P0.1、肺活量VC。
9、配置清单
10、配件、耗材（是否专用/开放）等报价。













（重症）病人监护仪及中央监护系统整体解决方案 需求参数
本次调研旨在征集能够将新增监护设备与中央监护管理系统无缝集成，并兼顾未来扩展性的先进技术与方案。
1、 项目概况
1.采购内容： 病人监护仪与中央监护工作站（以下简称“中央站”）整体解决方案。其中，采购3台ICU适用的高端监护仪，并配套一套中央监护管理系统。系统需实现至少12床的接入与管理能力，并为ICU未来扩容预留空间。
二、 技术参数与功能 需求参数调研表
备：根据产品实际情况填写内容
[bookmark: _GoBack]病人监护仪参数
	序号
	参数名称
	技术要求
	配备情况

	（一）
	整机与显示
	
	

	1
	整机设计
	一体便携式，无风扇，≥15英寸高分辨率彩色电容触摸屏（分辨率≥1920×1080），支持多点触控，屏幕支持仰角/俯角调节。
	

	2
	操作交互
	支持旋钮/飞梭操作，支持外接鼠标键盘，支持语音控制或智能搜索功能。
	

	3
	使用年限
	设计使用年限≥10年（提供机身铭牌或原厂白皮书证明）。
	

	4
	抗干扰性
	监护仪及所有监测参数（ECG/TEMP/SpO₂/NIBP）具备防除颤CF型应用部分防护。
	

	（二）
	标配监测参数
	
	

	5
	基础六参数
	标配心电(ECG)、呼吸(Resp)、血氧饱和度(SpO₂)、脉搏(PR)、无创血压(NIBP)、双通道体温(TEMP)，适用于成人、小儿、新生儿。
	

	6
	有创血压(IBP)
	标配≥4通道有创血压监测，支持ART、CVP、PAP、ICP、LAP等多种压力类型，支持PPV变异度分析。
	

	7
	呼末二氧化碳(EtCO₂)
	标配旁流/微流呼末二氧化碳监测，适用于插管及非插管患者（含鼻氧管采样）。
	

	8
	体温扩展
	标配≥4通道体温监测，支持双通道温差监测。
	

	9
	心排量/血流动力学
	标配微创/无创连续心排量监测（如PiCCO、FloTrac或同类技术），提供CO、CI、SV、SVI、SVV等参数。
	

	（三）
	高级心电与临床辅助
	
	

	10
	心电分析
	标配12导联实时心电监护及12导静息分析；支持≥23种心律失常分析（含室上速、房颤自动识别），具备QT/QTc实时监测。
	

	11
	多导同步分析
	心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，提供多导联ST段同屏显示与对比。
	

	12
	早期预警评分
	标配MEWS/NEWS/NEWS2早期预警评分系统，支持定时自动评分、动态刷新及报警。
	

	13
	GCS昏迷评分
	标配格拉斯哥昏迷评分(GCS)功能。
	

	14
	决策辅助视图
	标配血流动力学、氧合状态、通气状态等多参数融合分析视图，辅助临床快速诊断。
	

	15
	设备集成显示
	支持同品牌呼吸机、麻醉机、输注泵、体外生命支持设备等床旁设备信息集中显示于监护仪主屏幕（非分屏）。
	

	（四）
	存储与数据管理
	
	

	16
	趋势存储
	≥240小时趋势图存储（1分钟分辨率）。
	

	17
	全息波形存储
	≥240小时全息波形存储，支持冻结后波形回顾、测量与分析。
	

	18
	事件存储
	≥3000条事件存储（含报警发生前后≥32秒波形及全部参数值）。
	

	19
	24小时概览报告
	支持24小时心电概览报告（含心率统计、ST统计、QT/QTc统计、心律失常及起搏统计）。
	

	20
	屏幕截图
	支持一键屏幕截图，可通过USB接口导出。
	

	（五）
	智能报警与安全
	
	

	21
	报警限一键设置
	支持所有监测参数报警限一键自动设置（基于患者趋势智能推荐）。
	

	22
	参数组合报警
	具备参数组合报警功能（非单一参数报警），支持≥20个预设组合，允许自定义≥20个组合。
	

	23
	报警自动升级
	报警未被处理时，系统自动提高报警级别和音量。
	

	24
	危急报警音
	针对致命性参数异常，发出特殊紧急报警音。
	

	（六）
	电源与网络
	
	

	25
	电池
	内置插拔式锂电池，单块续航≥4小时；支持选配双电池热插拔（更换时主机不关机）。
	

	26
	网络接口
	标配RJ45有线网口（支持PoE供电选配）、WIFI无线网卡（选配），支持与中央站联网。
	

	（七）
	扩展升级能力
	
	

	27
	BIS脑电双频指数
	是否支持升级BIS监测模块（用于麻醉深度评估）。
	

	28
	连续血红蛋白(SpHb)
	是否支持升级无创连续血红蛋白监测。
	

	29
	组织血氧(rSO₂)
	是否支持升级脑氧/组织血氧饱和度监测。
	

	30
	肌松监测(NMT)
	是否支持升级神经肌肉传导监测（肌松监测）。
	

	（八）
	配置清单（单台）
	
	

	31
	标配硬件 
	主机1台、高容量电池?块、12导心电导联线 ?套、血氧主电缆+指套式血氧探头?个（IPX7防水）、血压导气管+成人/儿童/新生儿袖套各?套、IBP电缆及换能器≥?套、EtCO₂采样管及鼻氧管?、电源线1根、说明书1套。
	配备数量

	32
	标配软件授权
	全套参数监测软件、12导心电分析软件、EWS评分软件、GCS评分软件、多参数融合决策辅助软件。
	

	中央监护系统参数
	
	

	序号
	参数名称
	技术要求
	配备情况

	33
	软件注册证
	中央站软件须具有独立医疗器械注册证，支持Windows 10/11 64位操作系统。
	

	34
	床位管理
	本次管理3台ICU监护仪；软件架构须支持至少25床位数量扩容，。
	

	35
	即插即用
	支持联网监护仪自动发现、自动注册，无需手动配置IP或参数。
	

	36
	多屏显示
	工作站主机支持连接≥3个显示屏，显示器尺寸≥24英寸，分辨率≥1920×1080，单屏可同时显示≥16个病人的实时数据与波形。
	

	37
	远程控制
	①接收/解除/转移病人；②远程启动/停止NIBP测量；③远程调整报警限及报警暂停/复位；④一键控制所有病床进入夜间模式/隐私模式。
	

	38
	断网续传
	网络中断期间床边机数据本地存储，恢复后自动补传至中央站，至少保证48小时数据不丢失。
	

	39
	数据存储
	≥240小时趋势数据；≥3000条事件存储（含波形）；≥240小时全息波形存储。
	

	40
	报警管理
	①全局报警列表（按时间/床位/等级排序）；②报警统计功能；③报警触发自动记录/打印。
	

	41
	分组显示
	支持按区域/科室进行颜色标记分组显示。
	

	42
	设备集中管理
	支持集中配置、批量软件升级、设备在线/离线状态监控及使用率统计。
	

	43
	EWS看板
	支持EWS早期预警评分看板，集中显示所有联网病床的EWS评分状态及趋势。
	

	44
	高级临床回顾
	支持病人24小时心电综合分析报告（HR/ST/QT/QTc/心律失常/起搏统计）；支持连续血压分析报告。
	

	45
	多设备集成显示
	是否支持同品牌呼吸机、麻醉机、输注泵信息集中显示于中央站（非仅监护仪数据）。
	

	46
	移动端应用（选配）
	是否支持手机/Pad远程浏览实时数据与报警；支持Android移动报警管理APP。
	

	47
	HL7对接
	是否支持HL7标准协议数据输出，可与医院HIS系统对接，实现患者信息自动同步。
	

	48
	网络配套
	供应商须提供完整组网方案，含交换机、网线等辅材清单，并负责安装调试及与医院信息科对接。
	




