梧州市中医医院

市场调研报名文件

项目名称：

报名公司：（盖章）

联系人：

联系电话：

地址：

邮箱：

附件1

目        录

- 公司资质：有效营业执照复印件

- 法人代表证件，或者授权书/被授权代表人员信息

- 包括姓名、联系方式、身份证正反面，且盖公章。

- 项目参数及报价

| 报名设备名称（填写注册/备案凭证名称） | xx |
| --- | --- |
| 医疗器械注册证/备案凭证 编号 | xx |
| 属于第几类医疗器械 | xx |
| 生产厂商 | XXX公司 |
| 规格/型号 | xx |
| 单价（元） | xx |
| 供货时长（天） | xx |
| 主要技术参数（含配置清单） |  |
| 质保期（年） | 3 |
| 设计使用年限（年） | x |
| 是否兼容其他耗材 | □ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。 □ 否。 □无耗材。 |
| 专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格 | 1.XXX；2.XXX可附件，□不相关。 |
| 保修价格 | □ 无时限区分：xx万/年。 □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。 |
| 易损件单价（如有） | 可附件 |

- 产品材料

- 4.1 详细技术参数表（含对市场调研参数 响应表）

- 4.2产品说明书

- 4.3产品彩页或产品技术白皮书

- 4.3产品配置清单及选配件清单；

- 4.5主要技术优势说明（含与竞品对比分析）

- 5、商务资料

- 5.1产品报价（含主机、选配件、耗材等，可区分标准配置及升级配置）；

- 5.2售后服务方案（含保修期限、响应时间、培训计划、软件升级政策等）；

- 5.3质保期后年度维保费用报价；

- 5.4配套耗材/配件清单及报价（如有）。

- 6.参数真实性确认函

- 梧州市中医医院：
我公司（公司全称：____________________）就参与贵单位组

- 织的“XXX”市场调研活动，郑重承诺如下：

- 1.我公司提交的所有技术参数、产品资料、资质文件等均为真实、准确、有效的，与所投产品实际性能及医疗器械注册证/产品技术要求内容一致。

- 2.如后续中标，我公司承诺所供设备的技术参数不低于本次调研填报内容。

- 3.若发现存在虚假填报、夸大性能或隐瞒重要信息的情况，我公司自愿承担一切法律后果，并接受贵单位取消参与资格、列入不良行为记录等处理。

4.我公司同意贵单位无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查

材料作为贵单位采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。
特此确认。

法定代表人（或授权代表）签字：____________________

公司名称（加盖公章）：____________________

日期：______年____月____日

附件2

说明：如有功能模块不包括在本次预算价格，但能支持后续拓展用，请注明。否则，默认报价包含所有提供的功能软件模块，并实现其功能。

一、（血型（与交叉配血）自动分析仪 调研参数

- 1.设备用途：全自动完成 ABO、Rh（D）血型及不规则抗体筛选、交叉配血等实验

- 2.载体类型：微柱凝胶卡

- 3.血型鉴定速度：≥36卡/小时

- 4.标本位：≥20个

- 5.试剂位：≥6个试剂位

- 6.加样通道：≥1个

- 7.加样精度：加样量 精确度（CV） 准确度100ul ≤1%±2%

- 8.孵育器温度：37 °C

- 9.离心机：≥1台可调速离心机

- 10.扫描：支持样本、试剂扫描和试剂卡扫描

- 11.液量检测：具有液面探测功能、凝块检测、气泡检测等功能

- 12.软件：完成连接LIS等多个系统

- 13.配置清单

- 14.配件、耗材等报价

二、生物安全柜 调研参数

1、生物安全柜类型：Ⅱ级 A2 型，30%外排，70%循环

2、前窗仰角：不低于10度倾角

3、尺寸：外形尺寸宽度≥1000mm内部尺寸宽度>1000mm

4、风速：流入风速≥0.5m/ s；下降风速≥0.2m/s

5、噪音等级：≤67dB（A）

6、照明：≥855LX

7、过滤效率：0.3um的尘埃粒子过滤效率≥99.995% ，洁净度等级不低于10级

8、人员安全性：前窗操作口的保护因子≥1×105

9、产品安全性：菌落数≤5CFU/次

10、交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

11、显示屏：LCD液晶屏显示

12、玻璃门控制方式：多种控制方式

13、报警：具备多种安全报警

14、配置清单

15、配件、耗材等报价

- 血小板功能相关检测（流式细胞仪法）调研参数

- 激光器配置：405nm紫激光器，488nm蓝激光器,638nm红激光器

- 荧光通道：≥6个荧光通道

- 检测器：采用PMT检测器

- 荧光灵敏度：	FITC＜200MESF、PE＜100MESF

- 荧光检测线性：	≥0.98

- 全峰宽度变异系数：全通道CV≤2%

- 采样速度	≥30000 颗粒/秒

- 可检测颗粒直径：≤50um

- 交叉污染：≤0.1%

- 样本流速：10-60uL/min样本测量速度任意设置

- 自动上样：自动上样，≥96板

- 液路维护：一键式开关机，全自动液路清洗维护

- FCS单次收集最大粒子数：≥280万

14、配置清单

15、配件、耗材等报价