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附件1

目        录

1、 公司资质：有效营业执照复印件   
2、 法人代表证件，或者授权书/被授权代表人员信息
包括姓名、联系方式、身份证正反面，且盖公章。
3、 项目参数及报价
	报名设备名称（填写注册/备案凭证名称）
	xx

	医疗器械注册证/备案凭证 编号
	xx

	属于第几类医疗器械
	xx

	生产厂商
	XXX公司

	规格/型号
	xx

	单价（元）
	xx

	供货时长（天）
	xx

	主要技术参数（含配置清单）
	

	质保期（年）
	3

	设计使用年限（年）
	x

	是否兼容其他耗材
	□ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。    □ 否。  □无耗材。

	专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格
	1.XXX；2.XXX可附件，□不相关。

	保修价格
	□ 无时限区分：xx万/年。    □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。

	易损件单价（如有）
	可附件



4. 产品材料
4.1 详细技术参数表（含对市场调研参数 响应表）
4.2产品说明书
4.3产品彩页或产品技术白皮书
4.3产品配置清单及选配件清单； 
4.5主要技术优势说明（含与竞品对比分析）
5、商务资料 
5.1产品报价（含主机、选配件、耗材等，可区分标准配置及升级配置）； 
5.2售后服务方案（含保修期限、响应时间、培训计划、软件升级政策等）； 
5.3质保期后年度维保费用报价； 
5.4配套耗材/配件清单及报价（如有）。

6.参数真实性确认函
梧州市中医医院：
我公司（公司全称：____________________）就参与贵单位组
织的“XXX”市场调研活动，郑重承诺如下：
1.我公司提交的所有技术参数、产品资料、资质文件等均为真实、准确、有效的，与所投产品实际性能及医疗器械注册证/产品技术要求内容一致。
2.如后续中标，我公司承诺所供设备的技术参数不低于本次调研填报内容。
3.若发现存在虚假填报、夸大性能或隐瞒重要信息的情况，我公司自愿承担一切法律后果，并接受贵单位取消参与资格、列入不良行为记录等处理。
4.我公司同意贵单位无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查
材料作为贵单位采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。
特此确认。

法定代表人（或授权代表）签字：____________________
公司名称（加盖公章）：____________________
日期：______年____月____日










附件2 
说明：如有功能模块不包括在本次预算价格，但能支持后续拓展用，请注明。否则，默认报价包含所有提供的功能软件模块，并实现其功能。

[bookmark: _Toc322457054][bookmark: _Toc324452802]一、（血型（与交叉配血）自动分析仪 调研参数                            
1.设备用途：全自动完成 ABO、Rh（D）血型及不规则抗体筛选、交叉配血等实验
2.载体类型：微柱凝胶卡
3.血型鉴定速度：≥36卡/小时
4.标本位：≥20个
5.试剂位：≥6个试剂位
6.加样通道：≥1个
7.加样精度：加样量 精确度（CV） 准确度100ul ≤1%±2% 
8.孵育器温度：37 °C
9.离心机：≥1台可调速离心机
10.扫描：支持样本、试剂扫描和试剂卡扫描
11.液量检测：具有液面探测功能、凝块检测、气泡检测等功能
12.软件：完成连接LIS等多个系统
13.配置清单
14.配件、耗材等报价






二、生物安全柜 调研参数

1、生物安全柜类型：Ⅱ级 A2 型，30%外排，70%循环
2、前窗仰角：不低于10度倾角
3、尺寸：外形尺寸宽度≥1000mm内部尺寸宽度>1000mm
4、风速：流入风速≥0.5m/ s；下降风速≥0.2m/s
5、噪音等级：≤67dB（A）
6、照明：≥855LX
[bookmark: _GoBack]7、过滤效率：0.3um的尘埃粒子过滤效率≥99.995% ，洁净度等级不低于10级
8、人员安全性：前窗操作口的保护因子≥1×105
9、产品安全性：菌落数≤5CFU/次
10、交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次
11、显示屏：LCD液晶屏显示	
12、玻璃门控制方式：多种控制方式
13、报警：具备多种安全报警
14、配置清单
15、配件、耗材等报价










3、 血小板功能相关检测（流式细胞仪法）调研参数
1、 激光器配置：405nm紫激光器，488nm蓝激光器,638nm红激光器
2、 荧光通道：≥6个荧光通道	                          
3、 检测器：采用PMT检测器
4、 荧光灵敏度：	FITC＜200MESF、PE＜100MESF
5、 荧光检测线性：	≥0.98
6、 全峰宽度变异系数：全通道CV≤2%
7、 采样速度	≥30000 颗粒/秒	
8、 可检测颗粒直径：≤50um
9、 交叉污染：≤0.1%
10、 样本流速：10-60uL/min样本测量速度任意设置
11、 自动上样：自动上样，≥96板
12、 液路维护：一键式开关机，全自动液路清洗维护
13、 FCS单次收集最大粒子数：≥280万
14、配置清单
15、配件、耗材等报价







