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附件1

目        录

1、 公司资质：有效营业执照复印件   
2、 法人代表证件，或者授权书/被授权代表人员信息
包括姓名、联系方式、身份证正反面，且盖公章。
3、 项目参数及报价
	报名设备名称（填写注册/备案凭证名称）
	xx

	医疗器械注册证/备案凭证 编号
	xx

	属于第几类医疗器械
	xx

	生产厂商
	XXX公司

	规格/型号
	xx

	单价（元）
	xx

	供货时长（天）
	xx

	主要技术参数（含配置清单）
	

	质保期（年）
	3

	设计使用年限（年）
	x

	是否兼容其他耗材
	□ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。    □ 否。  □无耗材。

	专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格
	1.XXX；2.XXX可附件，□不相关。

	保修价格
	□ 无时限区分：xx万/年。    □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。

	易损件单价（如有）
	可附件



4. 产品材料
4.1 详细技术参数表（含对市场调研参数 响应表）
4.2产品说明书
4.3产品彩页或产品技术白皮书
4.3产品配置清单及选配件清单； 
4.5主要技术优势说明（含与竞品对比分析）
5、商务资料 
5.1产品报价（含主机、选配件、耗材等，可区分标准配置及升级配置）； 
5.2售后服务方案（含保修期限、响应时间、培训计划、软件升级政策等）； 
5.3质保期后年度维保费用报价； 
5.4配套耗材/配件清单及报价（如有）。

6.参数真实性确认函
梧州市中医医院：
我公司（公司全称：____________________）就参与贵单位组
织的“XXX”市场调研活动，郑重承诺如下：
1.我公司提交的所有技术参数、产品资料、资质文件等均为真实、准确、有效的，与所投产品实际性能及医疗器械注册证/产品技术要求内容一致。
2.如后续中标，我公司承诺所供设备的技术参数不低于本次调研填报内容。
3.若发现存在虚假填报、夸大性能或隐瞒重要信息的情况，我公司自愿承担一切法律后果，并接受贵单位取消参与资格、列入不良行为记录等处理。
4.我公司同意贵单位无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查
材料作为贵单位采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。
特此确认。

法定代表人（或授权代表）签字：____________________
公司名称（加盖公章）：____________________
日期：______年____月____日










附件2 
说明：如有功能模块不包括在本次预算价格，但能支持后续拓展用，请注明。否则，默认报价包含所有提供的功能软件模块，并实现其功能。

[bookmark: _Toc324452802][bookmark: _Toc322457054]（一）胃肠动力检测系统 调研参数                            
1、整套系统功能及用途：高清食管压力检测、高清肛肠压力检测、PH值阻抗监测、生物反馈治疗，为胃肠功能性疾病和胃肠动力性疾病提供诊断依据；为胃食管反流病，贲门失弛缓，功能性消化不良，功能性便秘，功能性大便失禁，盆底肌协同失调、手术或产后胃肠功能紊乱等疾病提供良好的治疗手段。
2、 技术参数： 可以提供或有利于开展项目实施的其他条件，包括但不限于：
（1）测压通道压力放大器通道数量。
（2）液态压力测量范围、压力测量精度、分辨率。
（3）系统的功能软件模块及参数、实现功能。
（4）其他：设备是否具有水固一体功能,毛细管防堵功能等。
3、配置清单
（1）酸碱度检测仪 1台
（2）其他
4、配件、耗材等报价











（二）关节镜系统 调研参数
1 、4K摄像系统（摄像主机、摄像头、监视器、关节镜镜头均需达到4K标准）
1.1  4K摄像主机
1.1.1  一体化平台，集成摄像、光源、图像工作站三个主机为一体
1.1.2 电源要求 额定电压：100--240V，电源频率：50--60HZ，电源输入：160VA
1.1.3  视频输出 DP接口 x 2，支持≥3840 x 2160像素（4K/UHD）,10位真彩色，DVI接口 x2，支持1920 x 1080 像素（1080P），8位真彩色，3G-SDI x 4，支持1920 x 1080 像素（1080P），8位真彩色，支持3840 x 2160像素（4K/UHD)，8位真彩色
1.1.4 视频输入 DVI接口 x 1，支持PIP模式，支持≥1920 x 1080 像素（1080P）
1.1.5 垂直扫描频率 59.94Hz
1.1.6 信噪比 >52dB(4K)
1.1.7 白平衡范围 2500K--9000K（4K）
1.1.8 平板电脑
1.2  4K摄像头（可高温高压消毒）
1.2.1 摄像头传感器 CMOS
1.2.2 扫描方式逐行扫描
1.2.3 传感器数量 1个
1.2.4 4K传感器尺寸≥ 3 x 1/3 英寸
1.2.5  4K摄像头分辨率 ≥3840 x 2160
1.2.6 图像长宽比 16:9
1.2.7 图像扫描比 59.94Hz
1.2.8 数字变焦≥ 1.5倍，最大≥40倍
1.2.9 摄像头按钮 2 x 可独立编程按钮，支持14种编程功能
1.2.10 摄像头封装防水防震耐摔
1.2.11 摄像头防水等级≥IPX7
1.2.12 灭菌方式支持高温高压灭菌，Steris和Sterrad灭菌
1.3光源
1.3.1 LED寿命 ≥30000小时
1.3.2 光源功率 ≤90W
1.3.3 亮度输出 ≥1800流明
1.3.4 色温 5500--8500K
1.3.5 标准显色指数 ≥70CRI
1.3.6 高显色指数≥ 92CRI
1.3.7 亮度调节自动亮度调节功能
1.3.8 光纤接口多接口，支持所有光纤标准接口
1.4 图像管理系统
1.4.1  图像采集格式 JPEG
1.4.2 图像采集分辨率 3840 x 2160， 1920 x 1080P
1.4.3 视频输出分辨率 1920 x 1080P，720P及360P
1.4.4 远程视频流分辨率 1920 x 1080P，720P及360P
1.4.5 视频输出格式 MPEG4/H.264
1.4.6 音频格式 MP3
1.4.7 ACC端口 3.5mm x 2
1.4.8 Audio接口 mini音频接口
1.4.9 可同步记录2段视频源和音频
1.4.10 支持通过浏览器远程访问手术视频转播
1.4.11  内置无线wifi模块，2.4GHZ，可作热点或客户端
1.4.12 USB接口 3 x USB 3.0，3 x USB 2.0
1.4.13 数据存储 支持手动或自动导出至USB，iPad，PACS(DICOM)
1.4.14 硬盘容量 ≥128GB 固态硬盘
1.5  4K医用专业监视器
1.5.1 医用级别高清监视器尺寸≥32英寸
1.5.2 分辨率≥3840 x 2160
1.5.3 广角显示器，视角≥178°
2. 关节镜及入路系统
2.1 关节镜镜头
2.1.1 4K关节镜，标有4K标志
2.1.2 直径4 mm，长度 152.5mm，30度视角
2.1.3 宝石镜面，激光焊接
2.1.4 超广角（视场角≥105°）不失真、高透亮度、高效率光传导
2.1.5 可高温高压灭菌
2.2 关节镜入路系统
2.2.1 快速锁定工作鞘管,含两个高流量进出水阀
2.2.2 圆锥闭孔器
3. 动力刨削系统
3.1刨削主机
3.1.1 自动识别刨削、骨钻、骨锯等多种手柄
3.1.2 支持两路手柄及脚踏同时独立工作
3.1.3 液晶显示屏，支持触摸式操作
3.1.4 手柄工作模式和转速记忆功能
3.1.5 手术监视器实时显示刨削手柄参数及工作状态
3.2 手控刨削手柄
3.2.1 重量≤250g，磨砂防滑手柄设计
3.2.2 手柄正转，反转，往复转三种模式
3.2.3 往复转具有标准/高效/强劲三种方式，满足不同类型手术需求
3.2.4 最大转速：正/反转≥8000转/分；往复转≥3000转/分
3.2.5 动力强劲，提供≥50 oz-in的扭力
3.2.6  ≥2个人体工学设计的金属手控按钮，实现手柄开关、方向和转速等控制
3.2.7 可拆卸式吸引控制开关，便于手术防堵及术后清洗
3.2.8 可高温高压灭菌
4. 关节镜手动器械
4.1 膝关节基础器械
4.1.1 半月板篮钳
4.1.1.1 具有良好的硬度、锐度、耐磨度
4.1.1.2 宽口篮钳，5.5mm咬口
4.1.1.3 中号篮钳，3.4mm，45度左开口
4.1.1.4 中号篮钳，3.4mm，45度右开口
4.1.1.5 中号反口篮钳，3.4mm
4.1.1.6 咬口篮钳，3.4mm，15度上翘
4.1.1.7 半月板锉
4.1.2 探勾
4.1.2.1  5.4mm头端，杆部125mm长度，带5mm递增测量刻度
5 等离子射频汽化系统
5.1 主机有液晶显示屏，可实时显示参数设置
5.2 用于在关节镜手术期间实现软组织消融（汽化）、修复、切割和血管止血
5.3 输出模式：消融模式（三挡可调），凝血模式，低温脉冲消融模式
5.4 具备混合消融模式，两档可调，可分别在消融模式和凝血（止血）模式之间进行切换
5.5 配置无线脚踏或有线脚踏
5.6 具备无缝电流保护功能，电极接触金属端自动停止工作，不再接触后立即自动恢复工作
5.7 可选择手控或脚踏控制，根据不同电极类型自动识别切割/凝血功率。
6 前后交叉重建器械
6.1 弧形导向器手柄
6.2 前叉胫骨瞄准器解剖型
6.3 前叉胫骨点对点瞄准器
6.4 后叉胫骨定位器
6.5 后叉股骨定位器
6.6 导针套袖，2.4mm
6.7 2.4mm定位导针
6.8 6mm蘑菇头钻
6.9 7mm蘑菇头钻
6.10 8mm蘑菇头钻
6.11 9mm蘑菇头钻
6.12 10mm蘑菇头钻
6.13 6mm空心钻
6.14 7mm空心钻
6.15 8mm空心钻
6.16 9mm空心钻
6.17 10mm空心钻
6.18 前内入路前叉股骨瞄准器，5mm
6.19 前内入路前叉股骨瞄准器，6mm
6.20 闭口取腱器
6.21 移植物直径测量器
6.22 4mm铲头导针
6.23 4.5mm空心钻
6.24 1.1mm界面钉导丝
6.25 软骨锥，40°
6.26 界面钉改锥
6.27 隧道锉
6.28 后叉剥离子
6.29 后叉蠕虫过线器
6.30 后叉保护器
7. 肩关节基础器械
7.1 探勾
7.1.1 3.4mm头端，杆部150mm长度，带5mm递增测量刻度
7.2 渔夫嘴缝线/组织抓钳
7.2.1 4.2mm一体化组织抓钳，可用于抓线、过线、抓组织游离体
7.3 其他肩关节基础器械
7.3.1 4mm加长交换棒，22°上弯鹤嘴夹线器，组织起子30°肩盂锉，开口剪线器，单线结推进器，缝线拉钩，5.4mm双面刮匙
8、配置清单。
9、配件、耗材等报价。

















电热恒温干燥柜 需求参数
1.适用于消毒供应室对各类复用型手术器械、诊疗器械、器皿进行热风干燥。
2.内尺寸≥160cm*100cm*50cm，容积≥800L。
3.开门方式为手动双开门，双门带玻璃视窗可随时观察内部情况。
4.干燥温度及时间可自行设定,温度设定范围：常温～100℃，干燥时间设置范围60秒～6000秒。
5.使用触摸键操作。
6.加热方式为电加热，温度波动度：±0.5℃。
[bookmark: _GoBack]7设备总功率：≥6KW。
8.干燥层≥9层/舱。

