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附件1

目        录

1、 公司资质：有效营业执照复印件   
2、 法人代表证件，或者授权书/被授权代表人员信息
包括姓名、联系方式、身份证正反面，且盖公章。
3、 项目参数及报价
	报名设备名称（填写注册/备案凭证名称）
	xx

	医疗器械注册证/备案凭证 编号
	xx

	属于第几类医疗器械
	xx

	生产厂商
	XXX公司

	规格/型号
	xx

	单价（元）
	xx

	供货时长（天）
	xx

	主要技术参数（含配置清单）
	

	质保期（年）
	3

	设计使用年限（年）
	x

	是否兼容其他耗材
	□ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。    □ 否。  □无耗材。

	专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格
	1.XXX；2.XXX可附件，□不相关。

	保修价格
	□ 无时限区分：xx万/年。    □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。

	易损件单价（如有）
	可附件



4. 产品材料
4.1 详细技术参数表（含对市场调研参数 响应表）
4.2产品说明书
4.3产品彩页或产品技术白皮书
4.3产品配置清单及选配件清单； 
4.5主要技术优势说明（含与竞品对比分析）
5、商务资料 
5.1产品报价（含主机、选配件、耗材等，可区分标准配置及升级配置）； 
5.2售后服务方案（含保修期限、响应时间、培训计划、软件升级政策等）； 
5.3质保期后年度维保费用报价； 
5.4配套耗材/配件清单及报价（如有）。

6.参数真实性确认函
梧州市中医医院：
我公司（公司全称：____________________）就参与贵单位组
织的“XXX”市场调研活动，郑重承诺如下：
1.我公司提交的所有技术参数、产品资料、资质文件等均为真实、准确、有效的，与所投产品实际性能及医疗器械注册证/产品技术要求内容一致。
2.如后续中标，我公司承诺所供设备的技术参数不低于本次调研填报内容。
3.若发现存在虚假填报、夸大性能或隐瞒重要信息的情况，我公司自愿承担一切法律后果，并接受贵单位取消参与资格、列入不良行为记录等处理。
4.我公司同意贵单位无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查
材料作为贵单位采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。
特此确认。

法定代表人（或授权代表）签字：____________________
公司名称（加盖公章）：____________________
日期：______年____月____日










附件2 
说明：如有功能模块不包括在本次预算价格，但能支持后续拓展用，请注明选配。否则，默认报价包含所有提供的功能软件模块，并实现其功能。

[bookmark: _Toc322457054][bookmark: _Toc324452802]（一）除颤监护仪 调研参数                            
一、技术参数
1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能.
2适用范围：成人、儿童及新生儿。
3、彩色显示屏≥7英寸，分辨率≥800×600，最多可显示4通道监护参数波形，具有高对比度显示界面。
4.具备良好的防水性能，防水级别IPX4
5.开机≤2s、充电至200J ≤3s
6关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（360J）、屏幕、按键检测。
7.整机维保3年，含电池模块。
二、配置清单
序号 名称 数量 单位
1 主机（含记录仪） 1 台
2 可充电锂电池 2 块
3 3/5导心电附件包 1 套
4 无创血压附件包 1 套
5 血氧饱和度附件包 1 套
6 体外除颤电极板附件包 1 套
7 三芯电源线 1 根
8 使用说明书、中文操作卡、保修卡 1 套




（二）胎心监护仪 调研参数 
1 、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）。
2、≥5.7 寸液晶显示屏。
3、内置≥150mm 宽行热敏打印机。
4.采用≥12晶片宽波束脉冲波传感器。
5、支持双胞胎检测功能。
6、宫压TOCO检测性能：测量范围：0～100单位，非线性误差： ≤±10% 。
7、胎心率检测性能：测量和显示范围： ≥60次/mi n～240次/分钟。




（三）动态心电图记录仪 调研参数 
1.工作模式：动态心电检测
2.心电导联：12导联
3.频率特性：0.05～240Hz
4.心电采样频率：≥16000点/秒，频率可调
5、心电采样精度：≥24位
6、软件分析功能：支持独立心电分析、多导联同步分析，软件提供心率变异性(HRV)、心率震荡、心向量、T波电交替、睡眠分析、心室晚电位、频谱心电等分析功能。
7、支持对各种心律事件进行分类显示编辑，能够提供房颤房扑分析模块，提供包括P波瀑布图、RR间期趋势图在内的编辑工具
8、设备报警功能：包含电量不足，导联脱落等报警
9、网络兼容性：提供与医院HIS、LIS、PACS、院内体检系统等信息系统连接服务


（五）病人监护仪 参数调研表
本项目意向采购14台病人监护仪，其中3台用于儿科监护，每台需配备儿童使用配件；项目配备1套中央监护系统。中央站能支持并预留未来扩展至50床的集中管理能力。病人监护仪与中央站必须为同一品牌，确保系统兼容性与数据完整性。请根据产品实际情况填写内容
	[bookmark: _GoBack]序号
	参数
	配备情况
	备注

	1
	适用范围：适用于成人、儿童、新生儿
	
	

	2
	整机设计：一体便携式，无风扇，≥12英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1280×800。
	
	

	3
	使用年限：设计使用年限≥10年。
	
	

	4
	基础监测参数：标配心电(ECG)、呼吸(Resp)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、无创血压(NIBP)、双通道体温(TEMP)
	
	

	5
	工作模式：如监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、等
	
	

	6
	心电监测：标配3/5导联，具备QT/QTc实时测量。
	
	

	7
	心律失常分析种类：支持≥23种心律失常分析，具备ST段分析。
	
	

	8
	是否支持升级12导心电监护和12导静息分析。
	
	

	9
	血氧监测：标配PI 灌注指数；血氧探头IPX7防水，支持浸泡消毒。
	
	

	10
	血氧饱和度(SpO2)监测：0-100%，支持成人/儿童/新生儿模式，
	
	

	11
	检测模式包含但不限于：具备手动、自动、连续、序列、整点等测量模式。
	
	

	12
	血氧探头类型：指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁
	
	

	13
	配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿，提供24小时血压统计结果。
	
	

	14
	报警智能管理：具备参数组合报警功能（非单一参数报警），支持≥10个预设组合；具备报警限一键自动设置功能。
	
	

	15
	数据存储：≥120小时趋势图；≥1000条事件回顾（含波形）；支持24小时心电概览报告（含心率、ST、QT统计）。
	
	

	16
	网络通讯：标配RJ45有线网口，支持HL7标准协议，可与医院HIS/中央监护系统对接。
	
	

	17
	电源与电池：内置插拔式锂电池，单块电池工作时间≥4小时；支持选配双电池。
	
	

	18
	配中央监护站1套，基本要求：
	
	

	18.1
	床位容量：中央站至少支持50床病人集中管理。
	
	

	18.2
	多屏显示：工作站主机支持连接≥2个显示屏，显示器尺寸≥21英寸，单屏可同时显示≥16个病人的实时数据与波形。
	
	

	18.3
	远程控制：中央站可控制床边机接收/解除/转移病人；可远程启动/停止NIBP测量；可远程调整报警限及报警暂停/复位。
	
	

	18.4
	断网续传：支持断网续传功能，网络中断期间床边机数据本地存储，恢复后自动补传至中央站，至少保证48小时数据不丢失。
	
	

	18.5
	数据存储：≥240小时趋势数据存储；≥3000条事件存储（含报警前后≥16秒波形）
	
	

	18.6
	报警管理：①具备全局报警列表（显示所有床位最近1小时报警）；②具备报警统计功能（辅助科室分析报警情况）。
	
	

	18.7
	分组显示：支持多床区域颜色标记，实现分组显示（如区分一区/二区）。
	
	

	18.8
	设备集中配置：支持通过中央站对网络内的监护仪进行批量配置和软件升级。
	
	

	18.9
	具备报警记录/打印功能，能够自动在报警触发时进行与报警相关的波形和测量值的记录/打印。
	
	

	19
	配置要求（单台）
主机1台、电池1块、心电导联线？套、血氧主电缆+血氧探头？个、血压导气管+血压袖带?套、一次性电极片?包，电源线1根、说明书1套。
3台儿科使用的监护仪（单台）配
“儿童适用的导联线、血氧探头、血压袖带各1套；新生儿适用的导联线、血氧探头、血压袖带各1套”
	备注数量
	

	20
	资质认证：设备整机通过国家Ⅲ类医疗器械注册，整机注册。中央站软件须具有独立医疗器械注册证
	
	

	21
	售后服务：整机保修≥3年
	
	

	22
	产品其他优势参数
请列出产品优于市场同档次竞品的核心功能或技术特点；
	
	


	序号
	参数
	配备情况
	备注

	1
	适用范围：适用于成人、儿童、新生儿
	
	

	2
	整机设计：一体便携式，无风扇，≥12英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1280×800。
	
	

	3
	使用年限：设计使用年限≥10年。
	
	

	4
	基础监测参数：标配心电(ECG)、呼吸(Resp)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、无创血压(NIBP)、双通道体温(TEMP)
	
	

	5
	工作模式：监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、体外循环模式、插管模式等
	
	

	6
	心电监测：标配3/5导联，具备QT/QTc实时测量。
	
	

	7
	心律失常分析种类：支持≥23种心律失常分析，具备ST段分析及12导心电分析能力。
	
	

	8
	支持升级12导心电监护和12导静息分析。
	
	

	9
	血氧监测：标配PI 灌注指数；血氧探头IPX7防水，支持浸泡消毒。
	
	

	10
	血氧饱和度(SpO2)监测：0-100%，支持成人/儿童/新生儿模式，
	
	

	11
	检测模式包含但不限于：具备手动、自动、连续、序列、整点等测量模式。
	
	

	12
	血氧探头类型：指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁
	
	

	13
	配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿
	
	

	14
	报警智能管理：具备参数组合报警功能（非单一参数报警），支持≥10个预设组合；具备报警限一键自动设置功能。
	
	

	15
	数据存储：≥120小时趋势图；≥1000条事件回顾（含波形）；支持24小时心电概览报告（含心率、ST、QT统计）。
	
	

	16
	网络通讯：标配RJ45有线网口，支持HL7标准协议，可中央监护系统对接。
	
	

	17
	电源与电池：内置插拔式锂电池，单块电池工作时间≥4小时；支持选配双电池。
	
	

	18
	配中央监护站1套，基本要求：
	
	

	18.1
	床位容量：中央站至少支持50床病人集中管理。
	
	

	18.2
	多屏显示：工作站主机支持连接≥2个显示屏，显示器尺寸≥21英寸，单屏可同时显示≥16个病人的实时数据与波形。
	
	

	18.3
	远程控制：中央站可控制床边机接收/解除/转移病人；可远程启动/停止NIBP测量；可远程调整报警限及报警暂停/复位。
	
	

	18.4
	断网续传：支持断网续传功能，网络中断期间床边机数据本地存储，恢复后自动补传至中央站，至少保证48小时数据不丢失。
	
	

	18.5
	数据存储：≥240小时趋势数据存储；≥3000条事件存储（含报警前后≥16秒波形）
	
	

	18.6
	报警管理：①具备全局报警列表（显示所有床位最近1小时报警）；②具备报警统计功能（辅助科室分析报警情况）。
	
	

	18.7
	分组显示：支持多床区域颜色标记，实现分组显示（如区分一区/二区）。
	
	

	18.8
	设备集中配置：支持通过中央站对网络内的监护仪进行批量配置和软件升级。
	
	

	18.9
	具备报警记录/打印功能，能够自动在报警触发时进行与报警相关的波形和测量值的记录/打印。
	
	

	19
	配置要求（单台）
主机1台、电池1块、心电导联线1套、血氧主电缆+血氧探头1个、血压导气管+血压袖带1套、一次性电极片1包，电源线1根、说明书1套。
另配3套儿童、婴儿适用的导联线、血氧探头、血压袖带。
	
	

	20
	资质认证：通过国家Ⅲ类医疗器械注册，整机注册。
	
	

	21
	售后服务：整机保修≥3年
	
	

	22
	产品其他优势参数
	
	



