梧州市中医医院

市场调研报名文件

项目名称：

报名公司：（盖章）

联系人：

联系电话：

地址：

邮箱：

附件1

目        录

- 公司资质：有效营业执照复印件

- 法人代表证件，或者授权书/被授权代表人员信息

- 包括姓名、联系方式、身份证正反面，且盖公章。

- 项目参数及报价

| 报名设备名称（填写注册/备案凭证名称） | xx |
| --- | --- |
| 医疗器械注册证/备案凭证 编号 | xx |
| 属于第几类医疗器械 | xx |
| 生产厂商 | XXX公司 |
| 规格/型号 | xx |
| 单价（元） | xx |
| 供货时长（天） | xx |
| 主要技术参数（含配置清单） |  |
| 质保期（年） | 3 |
| 设计使用年限（年） | x |
| 是否兼容其他耗材 | □ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。 □ 否。 □无耗材。 |
| 专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格 | 1.XXX；2.XXX可附件，□不相关。 |
| 保修价格 | □ 无时限区分：xx万/年。 □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。 |
| 易损件单价（如有） | 可附件 |

- 产品材料

- 4.1 详细技术参数表（含对市场调研参数 响应表）

- 4.2产品说明书

- 4.3产品彩页或产品技术白皮书

- 4.3产品配置清单及选配件清单；

- 4.5主要技术优势说明（含与竞品对比分析）

- 5、商务资料

- 5.1产品报价（含主机、选配件、耗材等，可区分标准配置及升级配置）；

- 5.2售后服务方案（含保修期限、响应时间、培训计划、软件升级政策等）；

- 5.3质保期后年度维保费用报价；

- 5.4配套耗材/配件清单及报价（如有）。

- 6.参数真实性确认函

- 梧州市中医医院：
我公司（公司全称：____________________）就参与贵单位组

- 织的“XXX”市场调研活动，郑重承诺如下：

- 1.我公司提交的所有技术参数、产品资料、资质文件等均为真实、准确、有效的，与所投产品实际性能及医疗器械注册证/产品技术要求内容一致。

- 2.如后续中标，我公司承诺所供设备的技术参数不低于本次调研填报内容。

- 3.若发现存在虚假填报、夸大性能或隐瞒重要信息的情况，我公司自愿承担一切法律后果，并接受贵单位取消参与资格、列入不良行为记录等处理。

4.我公司同意贵单位无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查

材料作为贵单位采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。
特此确认。

法定代表人（或授权代表）签字：____________________

公司名称（加盖公章）：____________________

日期：______年____月____日

附件2

说明：如有功能模块不包括在本次预算价格，但能支持后续拓展用，请注明选配。否则，默认报价包含所有提供的功能软件模块，并实现其功能。

（一）除颤监护仪 调研参数

一、技术参数

1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能.

2适用范围：成人、儿童及新生儿。

3、彩色显示屏≥7英寸，分辨率≥800×600，最多可显示4通道监护参数波形，具有高对比度显示界面。

4.具备良好的防水性能，防水级别IPX4

5.开机≤2s、充电至200J ≤3s

6关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（360J）、屏幕、按键检测。

7.整机维保3年，含电池模块。

二、配置清单

序号 名称 数量 单位

1 主机（含记录仪） 1 台

2 可充电锂电池 2 块

3 3/5导心电附件包 1 套

4 无创血压附件包 1 套

5 血氧饱和度附件包 1 套

6 体外除颤电极板附件包 1 套

7 三芯电源线 1 根

8 使用说明书、中文操作卡、保修卡 1 套

（二）胎心监护仪 调研参数

1 、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）。

2、≥5.7 寸液晶显示屏。

3、内置≥150mm 宽行热敏打印机。

4.采用≥12晶片宽波束脉冲波传感器。

5、支持双胞胎检测功能。

6、宫压TOCO检测性能：测量范围：0～100单位，非线性误差： ≤±10% 。

7、胎心率检测性能：测量和显示范围： ≥60次/mi n～240次/分钟。

（三）动态心电图记录仪 调研参数

1.工作模式：动态心电检测

2.心电导联：12导联

3.频率特性：0.05～240Hz

4.心电采样频率：≥16000点/秒，频率可调

5、心电采样精度：≥24位

6、软件分析功能：支持独立心电分析、多导联同步分析，软件提供心率变异性(HRV)、心率震荡、心向量、T波电交替、睡眠分析、心室晚电位、频谱心电等分析功能。

7、支持对各种心律事件进行分类显示编辑，能够提供房颤房扑分析模块，提供包括P波瀑布图、RR间期趋势图在内的编辑工具

- 8、设备报警功能：包含电量不足，导联脱落等报警

9、网络兼容性：提供与医院HIS、LIS、PACS、院内体检系统等信息系统连接服务

（五）病人监护仪 参数调研表

本项目意向采购14台病人监护仪，其中3台用于儿科监护，每台需配备儿童使用配件；项目配备1套中央监护系统。中央站能支持并预留未来扩展至50床的集中管理能力。病人监护仪与中央站必须为同一品牌，确保系统兼容性与数据完整性。请根据产品实际情况填写内容

| 序号 | 参数 | 配备情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围：适用于成人、儿童、新生儿 |  |  |
| 2 | 整机设计：一体便携式，无风扇，≥12英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1280×800。 |  |  |
| 3 | 使用年限：设计使用年限≥10年。 |  |  |
| 4 | 基础监测参数：标配心电(ECG)、呼吸(Resp)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、无创血压(NIBP)、双通道体温(TEMP) |  |  |
| 5 | 工作模式：如监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、等 |  |  |
| 6 | 心电监测：标配3/5导联，具备QT/QTc实时测量。 |  |  |
| 7 | 心律失常分析种类：支持≥23种心律失常分析，具备ST段分析。 |  |  |
| 8 | 是否支持升级12导心电监护和12导静息分析。 |  |  |
| 9 | 血氧监测：标配PI 灌注指数；血氧探头IPX7防水，支持浸泡消毒。 |  |  |
| 10 | 血氧饱和度(SpO2)监测：0-100%，支持成人/儿童/新生儿模式， |  |  |
| 11 | 检测模式包含但不限于：具备手动、自动、连续、序列、整点等测量模式。 |  |  |
| 12 | 血氧探头类型：指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁 |  |  |
| 13 | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿，提供24小时血压统计结果。 |  |  |
| 14 | 报警智能管理：具备参数组合报警功能（非单一参数报警），支持≥10个预设组合；具备报警限一键自动设置功能。 |  |  |
| 15 | 数据存储：≥120小时趋势图；≥1000条事件回顾（含波形）；支持24小时心电概览报告（含心率、ST、QT统计）。 |  |  |
| 16 | 网络通讯：标配RJ45有线网口，支持HL7标准协议，可与医院HIS/中央监护系统对接。 |  |  |
| 17 | 电源与电池：内置插拔式锂电池，单块电池工作时间≥4小时；支持选配双电池。 |  |  |
| 18 | 配中央监护站1套，基本要求： |  |  |
| 18.1 | 床位容量：中央站至少支持50床病人集中管理。 |  |  |
| 18.2 | 多屏显示：工作站主机支持连接≥2个显示屏，显示器尺寸≥21英寸，单屏可同时显示≥16个病人的实时数据与波形。 |  |  |
| 18.3 | 远程控制：中央站可控制床边机接收/解除/转移病人；可远程启动/停止NIBP测量；可远程调整报警限及报警暂停/复位。 |  |  |
| 18.4 | 断网续传：支持断网续传功能，网络中断期间床边机数据本地存储，恢复后自动补传至中央站，至少保证48小时数据不丢失。 |  |  |
| 18.5 | 数据存储：≥240小时趋势数据存储；≥3000条事件存储（含报警前后≥16秒波形） |  |  |
| 18.6 | 报警管理：①具备全局报警列表（显示所有床位最近1小时报警）；②具备报警统计功能（辅助科室分析报警情况）。 |  |  |
| 18.7 | 分组显示：支持多床区域颜色标记，实现分组显示（如区分一区/二区）。 |  |  |
| 18.8 | 设备集中配置：支持通过中央站对网络内的监护仪进行批量配置和软件升级。 |  |  |
| 18.9 | 具备报警记录/打印功能，能够自动在报警触发时进行与报警相关的波形和测量值的记录/打印。 |  |  |
| 19 | 配置要求（单台） 主机1台、电池1块、心电导联线？套、血氧主电缆+血氧探头？个、血压导气管+血压袖带?套、一次性电极片?包，电源线1根、说明书1套。 3台儿科使用的监护仪（单台）配 “儿童适用的导联线、血氧探头、血压袖带各1套；新生儿适用的导联线、血氧探头、血压袖带各1套” | 备注数量 |  |
| 20 | 资质认证：设备整机通过国家Ⅲ类医疗器械注册，整机注册。中央站软件须具有独立医疗器械注册证 |  |  |
| 21 | 售后服务：整机保修≥3年 |  |  |
| 22 | 产品其他优势参数 请列出产品优于市场同档次竞品的核心功能或技术特点； |  |  |

| 序号 | 参数 | 配备情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围：适用于成人、儿童、新生儿 |  |  |
| 2 | 整机设计：一体便携式，无风扇，≥12英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1280×800。 |  |  |
| 3 | 使用年限：设计使用年限≥10年。 |  |  |
| 4 | 基础监测参数：标配心电(ECG)、呼吸(Resp)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、无创血压(NIBP)、双通道体温(TEMP) |  |  |
| 5 | 工作模式：监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、体外循环模式、插管模式等 |  |  |
| 6 | 心电监测：标配3/5导联，具备QT/QTc实时测量。 |  |  |
| 7 | 心律失常分析种类：支持≥23种心律失常分析，具备ST段分析及12导心电分析能力。 |  |  |
| 8 | 支持升级12导心电监护和12导静息分析。 |  |  |
| 9 | 血氧监测：标配PI 灌注指数；血氧探头IPX7防水，支持浸泡消毒。 |  |  |
| 10 | 血氧饱和度(SpO2)监测：0-100%，支持成人/儿童/新生儿模式， |  |  |
| 11 | 检测模式包含但不限于：具备手动、自动、连续、序列、整点等测量模式。 |  |  |
| 12 | 血氧探头类型：指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁 |  |  |
| 13 | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿 |  |  |
| 14 | 报警智能管理：具备参数组合报警功能（非单一参数报警），支持≥10个预设组合；具备报警限一键自动设置功能。 |  |  |
| 15 | 数据存储：≥120小时趋势图；≥1000条事件回顾（含波形）；支持24小时心电概览报告（含心率、ST、QT统计）。 |  |  |
| 16 | 网络通讯：标配RJ45有线网口，支持HL7标准协议，可中央监护系统对接。 |  |  |
| 17 | 电源与电池：内置插拔式锂电池，单块电池工作时间≥4小时；支持选配双电池。 |  |  |
| 18 | 配中央监护站1套，基本要求： |  |  |
| 18.1 | 床位容量：中央站至少支持50床病人集中管理。 |  |  |
| 18.2 | 多屏显示：工作站主机支持连接≥2个显示屏，显示器尺寸≥21英寸，单屏可同时显示≥16个病人的实时数据与波形。 |  |  |
| 18.3 | 远程控制：中央站可控制床边机接收/解除/转移病人；可远程启动/停止NIBP测量；可远程调整报警限及报警暂停/复位。 |  |  |
| 18.4 | 断网续传：支持断网续传功能，网络中断期间床边机数据本地存储，恢复后自动补传至中央站，至少保证48小时数据不丢失。 |  |  |
| 18.5 | 数据存储：≥240小时趋势数据存储；≥3000条事件存储（含报警前后≥16秒波形） |  |  |
| 18.6 | 报警管理：①具备全局报警列表（显示所有床位最近1小时报警）；②具备报警统计功能（辅助科室分析报警情况）。 |  |  |
| 18.7 | 分组显示：支持多床区域颜色标记，实现分组显示（如区分一区/二区）。 |  |  |
| 18.8 | 设备集中配置：支持通过中央站对网络内的监护仪进行批量配置和软件升级。 |  |  |
| 18.9 | 具备报警记录/打印功能，能够自动在报警触发时进行与报警相关的波形和测量值的记录/打印。 |  |  |
| 19 | 配置要求（单台） 主机1台、电池1块、心电导联线1套、血氧主电缆+血氧探头1个、血压导气管+血压袖带1套、一次性电极片1包，电源线1根、说明书1套。 另配3套儿童、婴儿适用的导联线、血氧探头、血压袖带。 |  |  |
| 20 | 资质认证：通过国家Ⅲ类医疗器械注册，整机注册。 |  |  |
| 21 | 售后服务：整机保修≥3年 |  |  |
| 22 | 产品其他优势参数 |  |  |