## Sheet1
4K超高清荧光腹腔镜摄像系统调研参数表
一、摄像系统主机
项目分类 | 序号 | 技术参数要求 | 供应商响应指标 | 备注
主机性能 | 1.1 | 主机设计使用寿命≥10年。
| 1.2 | 电击防护等级为CF型（最高医用安全等级）。
| 1.3 | 支持输出分辨率：4K（4096×2160P、3840×2160P）及全高清（1920×1080P）。
| 1.4 | 主机内置触控屏≥7英寸，具备防误触功能键。
| 1.5 | 支持≥6路全画面视频输出，其中至少包含2路4K输出和4路1080P输出。 |  | 须注明各输出接口具体类型（如HDMI 2.0、12G-SDI等）。
| 1.6 | 图像色域支持：BT.2020、BT.709。
| 1.7 | 主机静态图像宽容度标称值≥450。
| 1.8 | 白光最小照度≤0.2Lux。
| 1.9 | 信噪比≥60dB。
图像处理 | 1.1 | 场景模式≥9种（至少包含：胸腹腔镜、腹腔镜小、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、耳鼻喉镜、纤维镜、标准、自定义）。
| 1.11 | 色彩模式≥4种，可根据医生偏好实时切换。
| 1.12 | 具备智能图像算法，可自动识别手术烟雾，并通过SCB接口联动气腹机自动排烟。 |  | 若需配合同品牌气腹机，请注明所需气腹机型号。
| 1.13 | 具备≥16倍电子放大功能（九档可调）。
| 1.14 | 具备去网格功能（针对纤维镜）。
| 1.15 | 具备血管增强功能。
| 1.16 | 具备白平衡、冻结、拍照、录像、场景模式切换、图像翻转等菜单控制功能。
| 1.17 | 曝光控制：支持精准自动曝光，白光及荧光曝光亮度各≥11级区间手动可调。
| 1.18 | 图像调节功能：支持R/B增益、降噪、亮度、饱和度、对比度、锐度等调节。
二、荧光成像功能
荧光性能 | 2.1 | 显示模式≥4种：白光模式、黑白荧光模式、彩色荧光模式、四分屏多画面显示模式。
| 2.2 | 可设置荧光伪色彩，采用不同颜色标识荧光区域及信号强弱。
| 2.3 | 荧光区域可精准标定，荧光阈值及融合强度手动可调。
| 2.4 | 荧光灵敏度≤0.076μg/ml。
| 2.5 | 荧光穿透深度≥10mm。 |  | 厂商须注明测试条件（如荧光剂种类及浓度）。
| 2.6 | 荧光激发光中心波长适配吲哚菁绿。 |  | 厂商须注明具体波长值（标准为805nm）。
智能联动 | 2.7 | 具备双光谱智能光源联动功能，可根据图像亮度自动调节光源亮度输出。 |  | 若需配合同品牌光源，请注明所需光源型号
三、数据与存储管理
内置功能 | 3.1 | 主机内置4K刻录功能，可录制白光、黑白荧光、彩色荧光及四分屏画面。
| 3.2 | 视频录制支持分辨率：4K（3840x2160）及全高清（1920x1080）；编码格式：H.265、H.264；色彩空间：BT.2020、BT.709。 |  | 请注明内置存储容量及支持的外接存储介质类型。
| 3.3 | 集成图文工作站功能，可采集4K及全高清分辨率图片，支持连接打印机一键打印纸质报告。 |  | 请注明支持输出的图片格式（如JPEG、PNG、DICOM等）。
数据交互 | 3.4 | 支持通过移动存储设备一键导入/导出医生个性化场景设置参数。
| 3.5 | USB接口≥4个（USB 2.0 x2, USB 3.0 x2），可用于连接键盘、鼠标、脚踏板、打印机、U盘、移动硬盘等外设。
四、配套硬件设备
4K荧光腹腔内窥镜 | 4.1 | 直径：10mm，视向角：30°（或按临床需求选择0°），工作长度≥320mm。 |  | 须注明：可支持的灭菌方式（高温高压、低温等离子、环氧乙烷等）。
医用内窥镜冷光源 | 4.2 | 光源类型：LED（或氙灯），需同时具备白光和近红外光输出。 |  | 须注明：色温、显色指数、光源使用寿命（小时）。
4K医用监视器 | 4.3 | 尺寸≥32英寸，物理分辨率≥3840×2160。 |  | 须注明：亮度、对比度、输入接口类型（至少需与主机输出接口匹配）。
高流量气腹机 | 4.4 | 最大流量≥50升/分钟，具备成人/儿童等多种模式。 |  | 如主机排烟功能需联动同品牌气腹机，此项为必配。
4K超高清摄像头 | 4.5 | 内置≥4个CMOS传感器（或至少为原生4K 60fps摄像能力），支持低温等离子灭菌。 |  | 须注明：摄像头物理像素、最低照度、以及支持的其他灭菌方式。
专业台车 | 4.6 | 可稳固承载主机、光源、监视器、气腹机等全套设备，具备线缆管理系统。 |  | 须注明：承重、层板调节功能。
4K刻录机 | 4.7 | 如主机未内置刻录功能，须提供外置独立4K刻录机，支持4K@60p画面采集。 |  | 若主机已内置（参见3.1-3.2），此项可不配。
五、商务及售后服务要求
保修与维保 | 5.1 | 整机（主机、光源、摄像头、监视器）保修期≥3年，内窥镜（镜头）保修期≥1年。
| 5.2 | 保修期内提供免费软件升级服务。
其他 | 5.3 | 需提供系统完整的配置清单及分项报价。 |  | 用于评估预算合理性
填写说明： 1.请各潜在供应商依据自身产品情况，对以下技术要求进行逐项响应（“符合”、“偏离”或“部分符合”），并在“供应商响应指标”栏填写具体数值或说明。 2.如有独到的技术优势或特色功能，欢迎在“备注”栏补充说明。 3.请提供完整的系统配置清单及分项报价，作为预算评估的参考