胸腔镜手术器械 需求参数
一、医用电动胸骨锯
1. 主机可高温高压消毒
2. 跳动：≤0.05mm；
3. 扭 矩：≥0.75 牛顿/米
4. 摆动频率：≥15000 次/分
5. 扭矩≥0.75 牛顿/米
6. 电池容量：≥1800mA
7. 锯片硬度约 48 度2，材料 SUS40
8. 噪音≤75db
9. 主机温升≤25℃
10.输出功率≥150W

	标准配置清单

	1
	胸骨锯主机 
	1 件

	2
	镍氢环保电池 
	2 块

	3
	智能充电器
	 1 只

	4
	消毒通道
	 1 只

	5
	胸骨锯锯片
	1 把

	6
	包装箱
	1 个


二、双关节止血钳4把（不同规格）
1、硬度：300HV0.2～500HV0.2

2、粗糙度：头部Ra≤0.8um

3、尺寸：L(工作长度)200~450mm

4、灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

5、夹持力：≥15N

6、耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ）

三、双关节组织钳（卵圆式）8把（不同规格）
1、硬度：300HV0.2～500HV0.2

2、粗糙度：头部Ra≤0.8um

3、尺寸：L(工作长度)200~450mm

4、灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

5、夹持力：≥15N

6、耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ）

四、双关节组织钳（淋巴结钳）1把
1、硬度：300HV0.2～500HV0.2

2、粗糙度：头部Ra≤0.8um

3、尺寸：L(工作长度)200~450mm

4、灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

5、夹持力：≥15N

6、耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ）

五、持针钳1把
1、硬度:500HV0.2～900HV0.2

2、粗糙度：头部Ra≤0.8um

3、尺寸：L(工作长度)200~450mm

4、灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

5、夹持力：≥15N

6、耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ）

六、V型推结器1个
1、手术器械外表面应无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹。

七、吸引管1个
1、使用性能:吸引管内应首尾通畅，无堵塞和杂质等现象。

八、双悬吊胸骨拉钩

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	规格

	1
	手术床固定架
	导轨固定装置
	套
	1
	

	2
	竖杆 长/短
	可拆卸式竖杆
	根
	1
	320/500×22mm

	4
	横杆
	可拆卸式横杆
	根
	1
	500×22mm

	5
	十字固定架
	横竖杆固定装置
	套
	1
	20×20mm

	6
	齿条箱
	提拉装置
	套
	1
	180×5mm

	7
	拉钩
	大 90°圆柱形
	个
	1
	230×50mm×90°

	8
	拉钩
	中 90°圆柱形
	个
	1
	230×32mm×90°

	9
	拉钩
	小 90°扁平形
	个
	1
	230×42mm×90°

	10
	消毒盒
	
	个
	1
	


