智能内镜干燥存储系统需求参数
适用范围：适用于各种品牌型号的软式内窥镜及附件的转运、干燥与无菌存储，符合WS507-2016规范。
1. 存储容量：单柜水平托盘存储≥8条内镜。
2. 存储期限≥      小时，
3. 材质要求：
3.1柜体外壳：采用      材质，坚固耐腐蚀。
3.2柜体内胆：采用      材质，表面光滑无缝隙，便于清洁，不得含有对人体有害物质（需提供第三方检测报告）。
3.2柜门：采用      （材质）可视门，厚度≥        mm，便于随时观察内部状况。
4. 空气过滤系统：采用HEPA高效过滤，      级高效空气过滤器，对0.3μm尘埃及细菌过滤效率≥99.95%，确保进入柜内空气洁净
5. 内置≥8套独立的配备医疗级压缩空气吹干系统。湿状态下，内镜内管道在                           
        分钟内完成干燥，     分钟内实现内外彻底干燥。
6. 内置≥8套独立温度、湿度、压力监控系统。储模式可在     分钟内将湿度降至     以下，并保持柜内正压状态，防止外界空气进入。
7. 内镜可连续≥7天处于无菌状态，提供第三方检测报告。
8. 内镜酒精喷雾和紫外线两种自身消毒方式。
9. 追溯管理：采用RFID方式，记录每根内镜的存入时间、取出时间、操作人员、存放时长等信息，要求数据可导出并免费开放端口，对接医院现有内镜追溯系统或HIS系统。
10. 内置数据管理系统，可通过网络实现云端存储追溯。
11.  ≥7英寸液晶触摸屏，可显示温度、湿度、风压、消毒时间、过滤时间等关键参数，并可设置自动运行程序。
12. 内置追溯系统，针对扫描信息不正确、漏扫信息，不允许通过，便于建立良好的储存和提取内镜流程。
13. 气动脚踏开关门设计，与阻力停止开门或关门。
14. [bookmark: _GoBack]单开门、穿墙式双开门可选。
15. 可手机APP和电脑终端登录查询内镜储存状况，包括报警故障信息。
16. 开门具有防撞设计。
17. 开门时维持柜内正压，防止外部未经过滤气体进入镜柜。
18. 内镜腔道和外身的干燥，均采用常温干燥方式，非电加热方式，杜绝温度失控导致内镜损伤。
19. 内镜腔道干燥采用正压方式，非负压方式，防止使用负压导致内镜腔道吸入异物。
20. 机身尺寸≤1760×600×510mm。
21. 可以设置人员开关门权限。
22. 酒精不足具有报警功能。
23. 内置托盘采用ABS材质。
24. 未放入内镜的对应层的压缩空气吹干系统不工作，放入内镜的对应层的压缩空气吹干系统会工作。
25. 具有开关门维持柜内正压以及保护压缩空气吹干系统的优化设计。
