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1、 安装与场地适配
1、 预埋结构
   吊塔固定支架须采用现场焊接方式安装于楼板承重结构上，不得固定于吊顶龙骨。场所涉及装修改造，焊接支架需要配合工程改造同时进行，方便预留安装位置。
2、 管线预留
根据现场吊顶内空间，提前预留并铺设至设备安装点的电源线、网线，以及医用氧气、负压吸引、压缩空气、二氧化碳气体管路。所有气体管路须采用紫铜管或不锈钢管。
二、主要技术参数
1、吊塔主体材料为高强度铝合金型材，圆弧形设计，美观大方，整体型材采用6063材质，承载性能更好；
2、吊塔主体表面采用优质环保抗菌涂层静电喷涂，具有抑制细菌再生的作用，抑菌性能参照JIS Z 2801：2010进行检测，检测结果≥2.0，标准耐擦易清洁；
3、吊塔预埋支架垂直载荷≥1800kg，扭矩≥9200N.m，保证吊塔使用时不会出现倾斜偏移现象；
4、吊塔转轴，悬臂旋转角度≥330°，配置机械阻尼刹车，可在300 kg负载下可连续旋转10万次，保证吊塔长久平稳运行；
5、悬臂采用铝合金一体挤压成型，悬臂最大承载不小于300kg，符合四倍安全承载系数；
6、箱体采用电气分离设计，氧化性气体与强电之间的距离≥0.2m，保护使用者及患者安全；
7、气体管路为医疗级气体软管，符合ISO5359-2014标准；
8、托盘为金属材质，表面无螺钉外露，无拼接缝隙，具有高承载性能，最大承载≥80kg，符合四倍承载安全系数（测试时在托盘上放置320 kg负载进行测试）；
9、双关节阻尼可调输液臂定位简单可靠，最大承载≥30kg，符合四倍承载安全系数（测试时在输液臂上放置120kg负载进行测试）；
10、抽屉为钢制抽屉，禁止使用PVC及塑料材质，保证经久耐用，采用自吸式标准导轨，安装于仪器平台底部，最大承载≥15kg，符合四倍承载安全系数（测试时在抽屉内放置60kg负载进行测试）；
11、配置进口内镜挂架，可悬挂2条软镜；
12、监视器悬挂系统采用平衡臂，稳定可靠；上下调节角度-45°~+45°，可升降调节高度≥1000mm；
14、监视器挂架系统与吊塔同基座安装，5关13、配置有专业的光源接头卡托，硅胶材质，对镜子起到良好的保护作用，可同时放置两条软镜；
节万向联动，阻尼可轻松调节，定位精准无漂移，旋转角度≥340°，有限位装置；
15、键盘抽屉采用自吸式标准导轨，自动吸合，方便收纳键盘；
16、吊塔通过防尘检测，防尘等级≥IP4X；外壳防火等级为UL94-V0级，以保证使用安全；
17、吊塔经过抗震检测，抗震等级大于等于8级；
18、吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409:2013测试方法，附着力达到等级0，保证经久耐用，防止发生感控风险；
19、医用吊塔外壳参照ISO9227:2022标准进行中性盐酸试验，外观评级参照ISO10289-1999,评级等级为10，长期使用防止发生腐蚀现象；
20、通过静态力负荷测试，负载状态下，功能柱箱体倾角≤0.8°；
21、配置清单：气电箱1套、气体终端（2个氧气、2个负压、1个空气、1个二氧化碳）、电源插座10个、网络插座2个、视频接口2个、单臂悬臂1套、弹簧臂1套、托盘4层、自吸式抽屉1套、双关节延展臂2套、监视器挂架1套、内镜挂架1套、自吸式键盘抽屉1套、光源接头托架1套、不锈钢网篮1套
