[bookmark: _GoBack]高清电子胃肠镜 需求参数
一、电子图像处理器
1、控制面板:机械式物理按键，避免触控不灵敏现象。
2、色彩调节：亮度，RGB，红色色调；色度≥9档可调；对比度≥5 档可调。
3、配电子染色技术：可扩展电子分光技术，≥10 种预设，预设可调。
4、特殊光模式：具有窄带光技术，如蓝光成像技术、联动成像技术或同类其他更优技术。
5、快门速度：正常1/60-1/200,高1/100-1/400,高（放大镜）1/100-1/800。
6、主机光源输出分辨率≥     ，扫描线≥     线。
6、可兼容已上市同品牌胃镜、经鼻内镜、肠镜、十二指肠镜、耳鼻喉镜等（需提供所兼容镜种注册证）。
7、兼容所投产品已上市同品牌消化道超声胃镜(凸阵、环扫)、超声支气管镜（需提供所兼容镜种注册证）。 
8、可兼容已上市同品牌小肠镜（需提供所兼容镜种注册证）。 
9、可兼容CCD内镜。
10、兼容已上市同品牌数字化移动X射线机（需提供所兼容产品注册证或提供国家药品监督管理局注册证查询截图进行佐证）。

二、医用内窥镜用冷光源
1、光源：多色LED光源。
2、透射照明：光照以最大亮度闪烁，从体外可查先端位置。
3、光照限制：限制最大光强，防止患者出血被光照凝结。
4、图像传输：高速激光光学传输内镜图像。
5、具备≥4种特殊光观察模式，如蓝光成像技术、联动成像技术、电子分光技术等。
三、电子上消化道内窥镜(放大)
1、视野角度；正常≥140°/接近≥56°。
2、观察景深至少涵盖：接近模式1.5mm-2.5mm/正常模式3～100mm。
3、可实现≥140倍放大观察。
4、先端部直径：≤9.9mm、软性部直径：≤9.8mm。
5、 有效长度≥1100mm、全长≥1400mm。
6、防水功能：镜子全防水设计，无需防水盖。且插头杆部无电气接点，有效避免意外浸泡的进水及电气接点被洗消液腐蚀的风险。
7、具备≥4种特殊光观察模式，如蓝光成像技术、联动成像技术、电子分光技术等。
8、兼容已上市同品牌超声小探头。

四、电子上消化道内窥镜（治疗）
1、观察方向0°(直视)
2、视野角度≥140°
3、观察景深：2～100mm
4、头端部外径：Ф≤9.9mm
5、插入部最大外径：Ф≤9.9mm
6、有效长度≥1100mm
7、全长≥1400mm
8、弯曲角度：上≥210°、下≥160°、左≥100°、右≥100°； 
9、钳道直径：Ф≥3.2mm
10、图像传感器：CMOS图像传感器生产超高清图像
11、防水功能：镜子全防水设计，无需防水盖。且插头杆部无电气接点，有效避免意外浸泡的进水及电气接点被洗消液腐蚀的风险。

五、电子下消化道内窥镜
1、视野角度：170°
2、观察景深：至少涵盖2～100mm
3、先端部直径：≤12.8mm、软性部直径：≤12.8mm
4、工作长度≥1330mm、全长≥1630mm
5、弯曲角度：上：≥180°、下：≥180°、左：≥160°、右：≥160°；
6、钳道直径：≥3.8mm
7、防水功能：镜子全防水设计，无需防水盖。且插头杆部无电气接点，有效避免意外浸泡的进水及电气接点被洗消液腐蚀的风险。
8、具备≥4种特殊光观察模式，如蓝光成像技术、联动成像技术、电子分光技术等
9、兼容已上市同品牌超声小探头。

六、医用监视器
1、屏幕尺寸：≥27英寸
2、分辨率：≥3840×2160像素，原生4K UHD

六、配置清单
1、 图像处理装置 1台
2、 内窥镜冷光源 1台
3、 高清医用监视器 1台
4、 专用台车 1台
5、 电子上消化道内窥镜（放大） 1条
6、 电子上消化道内窥镜（治疗） 1条
7、 电子下消化道内窥镜 1条
8、 内镜用二氧化碳送气装置 1台 
9、 内镜用送水装置 1台 
10、 测漏器及清洗消毒配套接口 1套
