双气囊小肠镜 需求参数
1、观察方向：≥0°(直视)
2、视野角度：≥140°
3、观察景深：至少涵盖2～100mm
4、头端部外径：Ф≤9.4mm
5、插入部最大外径：Ф≤9.4mm
6、有效长度：≥2000mm
7、全长：≥2300mm   
8、弯曲角度：上：≥180°、下：≥180°、左：≥160°、右：≥160°；
9、钳道直径：Ф≥3.2mm
10、兼容高频治疗设备：可兼容高频电刀治疗设备
11、图像传感器：超级CCD图像传感器生产超高清图像
12、气囊控制方式：双气囊控制进境退镜。
13、特殊光技术：具备电子分光技术FICE，便于早癌诊断。
14、无缝兼容医院现有富士主机（VP-7000），，确保即插即用，图像正常显示。
[bookmark: _GoBack]15、图形处理器支持DICOM功能，可直接连接医院网络系统。
