1、电源电压:220V  50Hz;

2、输入功率:800VA;

3、腰椎平衡牵引力范围:0-990N

4、腰椎悬吊牵引力范围:0-990N

5、外展牵引力范围:0-300N

6、颈椎牵引力范围:0-300N

7、床体升降范围:550mm-900mm，行程350mm

8、最大上下调整距离:1800mm±50mm

9、下肢悬吊最大距离:1600mm ±50mm

10、最大前后调整距离：900mm±50mm

11、最大顶起角度:60°±5°

12、推板最大外展角度:30°±5°

13、腰椎牵引模式上下成角在0°-90°的范围内点动连续可调可调，允差±2°

14、热垫加热20mn±5min,温度达到40℃±5℃后自行断电,温度低于38自行恢复加热,如果保护装置失效,热垫温度继续升高到55℃第二保护装置动作,切断电源。

15、10寸液晶屏，可设置一维、二维、三维、四维参数。

属于二类医疗器械