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一、系统要求：
1.电源：220V，50Hz电源；
2.环境温度：4～55℃；
3.环境湿度：＜95%；
▲4.系统采用分体式模块化设计，要求四元梯度泵、自动进样器、柱温箱、可变波长检测器等模块相互间完全独立，既可堆叠使用，也可根据需要分开单独使用。
3、 泵系统：
▲1.四元泵，内置四通道真空脱气机，在线柱塞清洗装置；
▲2.串联式双柱塞往复泵，齿轮传动，30-90 μL自动连续可变冲程设计，至少可以在软件上设定10个冲程；
3.入口主动电磁阀：可根据使用流动相种类自动调节，可以确保使用高盐流动相时不会发生堵塞。
4.流量范围：0.001-10.0ml/min，增量：0.001ml/min；
5.流量精度：≤0.07%RSD；
6.流量准确度：±1%；
7.最大耐压：≥600bar；
8.压力脉动：＜1.3%；
9.系统延迟体积：600μL；
10.混合精度：＜0.2%RSD。
四、自动进样器：
▲1.可进行编程进样，具备柱前衍生化、柱前样品自动稀释和自动混合等复杂进样方式；
2.样品容量：≥130位（2ml样品瓶）；
3.进样范围：0.1~100L；
4.进样精度：< 0.25% RSD；
5.最大耐压：≥600bar。
6.交叉污染：<0.004%；
▲7.控制功能：为保证进样的稳定性，要求该进样器采用不产生气泡的高压计量泵取样，如采用落后的注射泵或低压计量泵+脱气机的形式，则视为不满足。
4、 高容量柱温箱：
1.柱温范围：4~85 ℃；
▲2.控温模式：半导体控温，单个柱温箱内具有≥2个独立控温区，每个温区可独立设置不同温度；
▲3.箱容量：可同时放置≥8根10cm或4根30 cm长的色谱柱；
4.柱温箱内部预留原厂阀位，可选装：2位/6通、2位/10通、4位/10通等多种不同类型的阀头，阀头配备RFID 标签，软件可自动识别。
七、可变波长检测器：
1.检测器类型：双光束光度计，支持双波长检测；
2.光源：氘灯；
▲3.最大数据采集速率：≥120Hz；
▲4.短期信号噪声：＜±0.25×10-5 AU（在230nm条件下）；
5.漂移：＜0.8×10-5AU/hr（在230 nm和254 nm条件下，双波长检测）；
▲6.吸光度线性范围：>2.5 AU；
7.波长范围：190-600 nm；
8.波长准确度：±1nm；
9.波长精度：＜±0.1nm；
▲10.狭缝宽度：≤6.5nm；
11.时间可编程控制：波长、极性、峰宽、灯开/关；
12.流通池：≤14 µL容积，10 mm流通池光程。
七、配置要求：
1.四元梯度泵 ，     1套
2.不低于130位自动进样器，1套
3.带升温功能的原装柱温箱，1套
4.主机同厂的紫外可变检测器，1套
5.原装色谱工作站软件与硬件，1套
6.色谱柱：1根
7.备品备件：透明样品瓶（含盖、垫）100个、过滤白头5个、连接接头10个、PEEK管线（1/16英寸外径、0.007英寸(0.18 mm)内径）1.5 m、管线切割器1个、密封圈2个。

