数字化医用X射线摄影系统（飞利浦DR）维修服务 需求参数
设备名称：数字化医用X射线摄影系统
厂家：飞利浦医疗（苏州）有限公司
设备型号：DigitalDiagnost C50 65
故障现象：图像质量达不到国家标准，初步判断为AEC响应性能不足，AEC电离之间一致性异常，大焦点报错。
[bookmark: _GoBack]服务需求：1.须更换球管及相关配件，更换的配件须为合法合规的原厂原装全新配件，更换的配件须保修≥1年以上。2.提供相应更换大型配件注册证、合格证等证明材料。3.2026年10月30日内完成供货、安装、调试、验收。4.要求设备维修后，设备性能指标通过国家相关检测要求。
报价包含：本次维修所提需的设备诊断、设备维修、配件更换、运输、安装、测试、检验，技术服务、培训等所有服务；提供相关检测报告包含国家计量机构出具的计量检测报告、有检测资质的第三方机构出具的设备性能检测、辐射监测报告；协助办理变更《放射诊疗许可证》、《辐射安全许可证》。
设备铭牌信息：
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